化妆品中米诺地尔检测方法（暂行）

1 范围

本方法规定了测定化妆品中米诺地尔的高效液相色谱法。

本方法适用于醇-水、水溶液型发用化妆品中米诺地尔含量的测定。

当样品取样量为1g时，本方法米诺地尔的最低检出限为10μg/g。

2 原理

米诺地尔在280nm处有紫外吸收，可用反相高效液相色谱（HPLC）分离，并根据保留时间定性，峰面积定量。

3 试剂与材料

3.1 甲醇，色谱纯。

3.2 冰醋酸，分析纯。

3.3 磺基丁二酸钠二辛酯，分析纯。

3.4 高氯酸，分析纯。

3.5 磺基丁二酸钠二辛酯溶液[ρ=3.0g/L]：称取磺基丁二酸钠二辛酯3.0g，加甲醇-水-冰醋酸（730∶270∶10）混合溶液约950mL溶解，用高氯酸调节至pH3.0，用甲醇-水-冰醋酸（730∶270∶10）混合溶液稀释至1L，摇匀。

3.6 米诺地尔标准储备溶液[ρ=0.25g/L]：准确称取米诺地尔对照品0.025g（精确至0.0001g），置于100mL量瓶中，加磺基丁二酸钠二辛酯溶液（3.5）适量溶解并定容，摇匀。

4 仪器

4.1 高效液相色谱仪，紫外检测器，配色谱工作站。

4.2 超声波清洗器。

4.3 高速离心机。

5 分析步骤

5.1 样品预处理

准确称取样品约1.0g（精确至0.001g），置于50mL量瓶中，加磺基丁二酸钠二辛酯溶液（3.5）约40mL，常温超声提取15min，用磺基丁二酸钠二辛酯溶液（3.5）定容，摇匀。必要时可离心，取上清液经0.45μm 滤膜过滤，续滤液作为待测溶液备用。

5.2 测定

5.2.1 色谱参考条件

5.2.1.1 色谱柱：C18 柱，250mm×4.6mm，5μm；

5.2.1.2 流动相：磺基丁二酸钠二辛酯溶液（3.5）；

5.2.1.3 流速：1.0mL/min；

5.2.1.4 检测波长：280nm；

5.2.1.5 柱温：室温。

5.2.2 校准曲线的制备

分别移取米诺地尔标准储备溶液（3.6）0.20mL、1.00mL、5.00 mL、10.00 mL、20.00mL置于50mL量瓶中，用磺基丁二酸钠二辛酯溶液（3.5）定容，摇匀。配成含米诺地尔分别为1、5、25、50、100μg/mL 的标准溶液。在设定的色谱条件下，分别精密量取10μL 注入高效液相色谱仪，记录色谱图，并绘制峰面积—米诺地尔浓度（μg/mL）校准曲线，线性相关系数不小于0.999。

5.2.3 样品测定

在设定的色谱条件下，精密量取10μL 待测溶液注入高效液相色谱仪分析。若样品中米诺地尔含量超过100μg/mL，应用磺基丁二酸钠二辛酯溶液（3.5）适当稀释后测定，记录色谱图，根据峰面积，以校准曲线计算待测溶液中米诺地尔的质量浓度。按以上步骤取两份样品进行平行试验，并计算相对平均偏差（≤10%）。

6 计算

ω（米诺地尔）=

式中：ω（米诺地尔）—样品中米诺地尔的质量分数，μg/g；

ρ—从校准曲线上查得的待测溶液中米诺地尔的质量浓度，μg/mL；

V—样品定容体积，mL；

m—样品取样量，g。

7 色谱图

图1 米诺地尔标准溶液（25μg/mL）色谱图

8 阳性结果的确认

测定过程中，如果有阳性结果，应采用液相色谱-质谱法进一步确证（参见附录）。

附录：

液相色谱-质谱法

1 范围

本附录适用于上述液相色谱法检出化妆品中米诺地尔的确证。

2 仪器设备

液相色谱-串联质谱仪。

3 液相色谱参考条件

色谱柱：C18柱

流动相：甲醇-水（70∶30）（含0.1%乙酸、0.02mol/L乙酸铵）。

4 溶液制备

采用流动相稀释制备标准溶液和样品溶液，根据仪器灵敏度选择适当的测定浓度。

5 质谱确证依据

表1 监测离子

| 质谱类型 | 母离子[M+H]+/（m/z） | 碎片离子（子离子）/（m/z） |
| --- | --- | --- |
| 离子阱 | 210 | 193、164、137、125 |
| 三重四级杆 | 210 | 193、164、110、84 |

至少选择两个离子对进行定性确认。阳性结果判断时离子对的相对丰度比的最大允许偏差见下表2。

表2 离子对的相对丰度比的最大允许偏差

| 相对离子丰度 | ≥50% | ＞20%~50% | ＞10%~20% | ≤10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的相对偏差 | ±20% | ±25% | ±30% | ±50% |

6 质谱图

图1  离子阱质谱米诺地尔对照品一级谱图

图2  离子阱质谱米诺地尔对照品二级谱图

图3  三重四级杆质谱米诺地尔对照品二级谱图